ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 207

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3» города Рубцовска

Почтовый адрес: 658213 г.Рубцовск, пр-т Ленина, 13

Адрес электронной почты: rubtsovsk_gb3@mail.ru

2. Источник финансирования заказа: Внебюджетные средства

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых услуг: Приобретение комплекса аппаратно-программного носимого с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру ) “Кардиотехника-04” или эквивалент.

Техническое задание

на комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью

одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру ) “Кардиотехника-04”

| п/п | Наименование, требования к функциональным и техническим характеристикам | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | Название: Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру ) “Кардиотехника-04” |  |
|  | Назначение: Комплекс предназначен для непрерывной регистрации и записи ЭКГ, записи реопневмограммы, периодического измерения и записи АД и параметров дыхания. |  |
|  | Общие требования: |  |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | Свидетельство о поверке | Наличие |
|  | Лицензия организации-изготовителя на производство изделий медицинской техники | Наличие |
|  | Лицензия организации-изготовителя на производство средств измерения | Наличие |
|  | Регистраторы (мониторы) по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ 19687–89 (Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов сердца. Общие технические требования и методы испытаний) | Наличие |
|  | Комплекс должен пройти тестирование на качественные характеристики обработки ЭКГ на базах данных AHA, MIT-BIH, NST в соответствии с ГОСТ Р 50267.47–2004 (Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам) с предоставлением публикации полученных результатов в открытых источниках | Наличие |
|  | Точность измерения АД носимыми мониторами должна соответствовать Международным Протоколам BHS93 и ESH2001, что подтверждается испытаниями в независимых организациях с предоставлением публикации полученных результатов в открытых источниках | Наличие |
|  | Гарантийный срок (за исключением вычислительной техники, аксессуаров и расходных материалов) | 5 лет |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории России | наличие |
|  | Комплектация поставки: |  |
|  | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) “Кардиотехника-04” или эквивалент, в составе: | 1 комплекс |
|  | Комбинированный регистратор ЭКГ и АД «Кардиотехника-04-АД-3(М)» | 1 |
|  | Комплекс обработки холтеровских записей: |  |
|  | Блок стыковки монитора с компьютером через USB | 1 |
|  | Программное обеспечение для обработки суточных записей KT-Result(Эксперт) | 1 |
|  | База данных и архив | 1 |
|  | Аксессуары: |  |
|  | ### аккумуляторы 2700 mAh | 12 |
|  | ### кабель для подключения одноразовых ЭКГ электродов на 12 отведений/10 электродов с возможностью регистрации числа постановок в памяти кабеля, ### c механической и функциональной совместимостью с регистраторами (мониторами) входящими в состав Комплекса «Кардиотехника-04» | 3 |
|  | ### кабель для подключения одноразовых ЭКГ электродов на 3 отведений/7 электродов с возможностью регистрации числа постановок в памяти кабеля, ### c механической и функциональной совместимостью с регистраторами (мониторами) входящими в состав Комплекса «Кардиотехника-04» | 1 |
|  | ### зарядное устройство для аккумуляторов «GP» | 1 |
|  | ### одноразовые ЭКГ электроды | 2400 |
|  | датчик тонов Короткова (КТ-ОУ-АД)прибор наш) | 2 |
|  | набор манжет (1 большая, 2 средние, 1 малая детская) | 1 |
|  | набор салфеток для манжет (1 большая, 2 средние, 1 малая детская) | 1 |
|  | Характеристики комбинированного регистратора ЭКГ и АД «Кардиотехника-04-АД-3(М)»: |  |
|  | Назначение – регистратор (монитор) предназначен для непрерывной регистрации и записи ЭКГв 3 И более отведениях, записи реопневмограммы, двигательной активности пациента и периодического измерения и записи АД |  |
|  | Длительность записи, не менее | до 48 час |
|  | Канал периодического измерения и записи АД с параметрами: | Наличие |
|  | Измерение АД акустическим методом (по Короткову) с использованием выносного микрофона | Наличие |
|  | Осциллометрический метод измерения АД | Наличие |
|  | Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ (при тахикардии и/или брадикардии) | Наличие |
|  | Плавное бесступенчатое регулирование давления в манжете с целью уменьшения среднего времени измерения и увеличения комфорта пациента | Наличие |
|  | Канал непрерывной качественной записи ЭКГ с параметрами по ГОСТ 19687-89 | Наличие |
|  | Количество отведений ЭКГ, может быть выбрано при каждом обследовании | 12 или 3 |
|  | Выделение импульсов стимулятора | Наличие |
|  | Канал непрерывной регистрации реопневмограммы в одном отведении | Наличие |
|  | Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента | Наличие |
|  | Вес, не более | 205 г |
|  | Размеры, не более | 37х70х130 мм |
|  | Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА | 4 шт. |
|  | Характеристики канала АД: |  |
|  | Возможность одновременного использования двух методов измерения АД с целью верификации измерений | Наличие |
|  | Время накачки манжеты, не более | 15 с |
|  | Индикация результатов на встроенном дисплее: АД систолическое АД диастолическое ЧСС время суток время до очередного измерения | наличие по каждому пункту |
|  | Максимальное число измерений АД за сутки | 600 |
|  | Диапазон измерения давления, не менее | 0...300 мм рт. ст. |
|  | Для обеспечения безопасности пациента в соответствии с ГОСТ 28703-90 МЭК 60601-2-30:1999 конструкция регистратора предусматривает: - контроль максимального давления в манжете на двух уровнях: «взрослый» режим, не более «детский» режим, не более - устройства, функционально независимые от системы временной синхронизации в режиме измерения | 280 мм рт. ст. 180 мм рт. ст. Наличие |
|  | Погрешность измерения давления | 1 мм рт. ст. |
|  | Канал ЭКГ: |  |
|  | диапазон регистрируемых напряжений | 0,015...300 мВ |
|  | дискретность АЦП | 24 разр |
|  | частота квантования, не менее | 1024 Гц |
|  | возможность задания экономичных режимов регистрации ЭКГ с частотами квантования 256/512 Гц | наличие |
|  | с целью выявления плохого контакта (обрыва) электрода и обеспечения неискажения сегмента ST нижняя граница полосы пропускания должна быть не более | 0 Гц (по постоянному току) |
|  | верхняя граница полосы пропускания, не менее | 250 Гц |
|  | коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее | 100 дБ |
|  | Канал реопневмограммы: |  |
|  | Регистрация реопневмограммы осуществляется при записи 3 и 12 отведений ЭКГ | наличие |
|  | Регистрация реопневмограммы осуществляется с тех же электродов, которые используются для снятия ЭКГ, без установки дополнительных электродов | наличие |
|  | диапазон измерения сопротивлений: постоянной составляющей импеданса, кОм переменной составляющей импеданса, Ом - предел относительной погрешности измерения сопротивлений, % | от 0,2 до 4 от 0,2 до 1,0 ± 15 |
|  | диапазон измерения ЧСС | 30-240 уд/мин |
|  | Возможность использования кабелей для подключения одноразовых ЭКГ электродов с автоматической регистрацией числа постановок в памяти кабеля | наличие |
|  | Возможность считывания информации о номере и числе постановок кабеля для подключения одноразовых ЭКГ электродов | наличие |
|  | для обеспечения электробезопасности по классу BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 подключение регистратора к компьютеру осуществляется через блок USB-адаптера с гальванической развязкой не менее 4 кВ между регистратором и компьютером | Наличие |
|  | Характеристики программного обеспечения |  |
|  | Язык интерфейса программного обеспечения | русский |
|  | Обработка ЭКГ, в том числе: | наличие |
|  | - оценка аритмий с учетом фонового ритма | наличие |
|  | - оценка стимулятора с выделением нарушений | наличие |
|  | - оценка смещения и наклона сегмента ST | наличие |
|  | - выявление эпизодов смещения ST с расчетом их характеристик | наличие |
|  | - оценка толерантности пациента к физическим нагрузкам путем автоматического вычисления объема выполненной работы и мощности нагрузки | наличие |
|  | - расчет вариабельности RR-интервалов временным и спектральным методом | наличие |
|  | - расчет вариабельности RR-интервалов методом ВКРМ | наличие |
|  | - выделение периодов искажения ЭКГ сигнала вследствие плохого контакта (обрыва) электрода | наличие |
|  | -векторный анализ PQRST-комплекса | наличие |
|  | -расчет турбулентности ритма | наличие |
|  | -выявление поздних потенциалов желудочков | наличие |
|  | -анализ поздних потенциалов предсердий | наличие |
|  | - оценка спектральных характеристик волн F | наличие |
|  | -определение PQ-интервала и анализ формы зубца Р | наличие |
|  | -расчет величины и дисперсии QT-интервала | наличие |
|  | -выявление микроальтернации Т-зубца | наличие |
|  | -оценка времени проведения пульсовой волны по RP-интервалу | наличие |
|  | Обработка параметров дыхания: | наличие |
|  | - выявление эпизодов апноэ / гипопноэ с возможностью определения типа – обструктивное, центральное, смешанное | наличие |
|  | - расчет уровня оксигемоглобина крови с выявлением эпизодов гипоксемии | наличие |
|  | - обнаружение храпа и его сочетание с эпизодами апноэ / гипопноэ | наличие |
|  | - программирование минимальной длительности эпизодов апноэ для применения в педиатрической практике | наличие |
|  | - вычисление общей длительности апноэ и индекса апноэ / гипопноэ | наличие |
|  | Обработка результатов измерений АД, в том числе: | наличие |
|  | - статистические характеристики АД, включая средние величины АД днем и ночью | наличие |
|  | - вариабельность АД | наличие |
|  | - циркадный индекс | наличие |
|  | - результаты косинорного анализа суточного ритма | наличие |
|  | - индексы нагрузки давлением | наличие |
|  | - индексы гипотензии | наличие |
|  | - комментарии полученных величин применительно к нормативам | наличие |
|  | - индивидуальная настройка при расчете АД | наличие |
|  | - верификация любого измерения АД | наличие |
|  | - взаимосвязь ЧСС, аритмий, смещения ST и АД | наличие |
|  | База врачебных диагнозов | наличие |
|  | Генерация «клинического» заключения с возможностью корректировки и редактирования врачом | наличие |
|  | Ведение базы данных пациентов | наличие |
|  | Программные средства, обеспечивающие возможность интеграции аппаратно- программного комплекса в состав информационной системы лечебного учреждения | наличие |

иметь в наличии документы – регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и соцзащиты РФ, сертификат соответствия Госстандарта России.

4. Место доставки товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Алтайский край, г.Рубцовск, пр.Ленина, 13, МУЗ «Городская больница № 3».

5. Сроки поставок товара: поставка в 4-м квартале 2010 года.

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов  за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7. Максимальная цена контракта: 324000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей.

8. Место подачи заявок на участие в котировках, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи заявок.

Прием  заявок на котировку осуществляется по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное).

Дата начала подачи заявок: 19 ноября 2010 года

Дата окончания срока подачи заявок: 29 ноября 2010 года

Заявка подается участником размещения заказа заказчику, уполномоченному органу в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении котировок, заявка регистрируется заказчиком, уполномоченным органом.

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Молоканова Ирина Александровна телефон (38557)2-23-49 факс 2-23-54 , адрес электронной почты  medinf@e4u.ru

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика: аванс в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта; окончательный расчет по факту поставки медицинского оборудования.

10.Срок подписания муниципального контракта победителем запроса котировок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

11. Форма котировочной заявки.

Заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным условиями технического задания.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск					№  	               от ____________________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №3» г. Рубцовска, в лице главного врача Брагина Владимира Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________в лице ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение комплекса аппаратно-программного носимого с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру ) “Кардиотехника-04”  для МУЗ «Городская больница № 3» в 4-м квартале 2010 года  в соответствии с протоколом     №_____ от ______________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу - приобретение комплекса аппаратно-программного носимого с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру ) “Кардиотехника-04”   для  МУЗ «Городская больница  № 3» г. Рубцовска,  в соответствии с условиями настоящего контракта. Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов по показателям, приведенным в сертификатах качества изготовителя.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола №______от ______________ 2010 г. заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения»                    г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку комплекса аппаратно-программного носимого с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру ) “Кардиотехника-04”  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставлять товар, предусмотренный настоящим контрактом.

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

3.1 Поставка товара  осуществляется на территорию МУЗ «Городская больница № 3» в течение 4-го квартала 2010 года.

3.2.Расходы на  доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов включаются в цену товара.

3.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к такого рода товарам, ГОСТам и др., а также иным  требованиям, предъявляемым к указанному виду товара для реализации его в оптовой и розничной сети на территории РФ.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое производится поставка товара в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом №_______  от ____________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Максимальная  цена контракта составляет ___________ (_____________________________________________) рублей.

4.2. Расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика: аванс в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта; окончательный расчет по факту поставки медицинского оборудования.

4.3 Основанием для предъявления счета является акт  приемки товара по количеству и качеству установленной формы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2.  В случае просрочки исполнения поставщиком  обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства  в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствии непреодолимой силы.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде Алтайского края.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2010 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен, или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК»                                                                                       «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

МУЗ «Городская больница №3 »

_______________________________                                  ____________________________

_______________________________                                                 _________________________________

_______________________________                                                 _________________________________

_______________________________                                                  _________________________________

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.