ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 232

(участниками данного запроса котировок могут быть

только субъекты малого предпринимательства)

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3» города Рубцовска

Почтовый адрес: 658213 г.Рубцовск, пр-т Ленина, 13

Адрес электронной почты: rubtsovsk_gb3@mail.ru

2. Источник финансирования заказа: местный бюджет.

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых услуг: Медицинское оборудование – Проявочная машина Kodak Medical X-Ray 102 для обработки медицинских рентгеновских пленок (напольный вариант) или эквивалент (ОКДП 3311000).

Технические характеристики

Подача пленки:

последовательный роликовый протяжный механизм

Форматы пленки:       общие данные: листовые и рулонные пленки шириной до 35.8 см (14,1");

рулонные   пленки   с   ракордом   шириной   от   70   мм   (2,8");

наименьший размер пленки — 10x10 см (4x4")

Производительность:  24 х 30 см: 89 пленок/час

35 х 43 см: 55 пленок/час

Время обработки:         105 с

Вместимость баков:      Для проявителя, фиксажа и промывки — 12 л. каждый

Система циркуляции:    постоянная   циркуляция   проявителя   и   фиксажа

с   помощью специального насоса

Компенсация:                 автоматическая компенсация по датчику пленки, в зависимости от

длины пленки

Темп.проявителя:          регулируемая 28 - 37 0С (82,4 - 98,6 0F)

Темп. фиксажа:             выравнивается по темп. проявителя с помощью теплообменника

Подача воды:                 допустимое давление воды 2-6 бар (20 - 85 psi), допустимая

температура воды 5-30°C(41-860F)

Расход воды:                 1,9 литра в минуту (0,5 галлона/мин) в режиме обработки

Скорость слива:             7 литров в минуту (1,85 галлона/мин)

Уровень шума:               менее 58 дБ(А)

Тепловыделение:           режим ожидания: 0,1 кДж/с, режим обработки: 1,4 кДж/с

Условия окружающей среды:      1) Температура 21-26°С (68 - 79°F), вентилируемое

помещение, температура в помещении должна быть ниже

заданной температуры растворов

2)	Относительная влажность 15% - 50%

3) Высота над уровнем моря менее 2000 м (6666 футов)

4) Использовать в закрытых помещениях

Источник питания:          102: 220-240 В 50 Гц

Потребляемая мощность:102: 2,0 кВт/ч 0,12 кВт/ч в режиме ожидания

Вес (аппарата):                  пустой 35 кг (77 фунтов)

заправленный 50 кг (110 фунтов)

Размеры (ДхШхВ):           77x59x42 (**112) см, 30,3x23,2x16,5 (** 44,1)"

Занимаемая площадь:    0,45 м2 (4,8 кв. фута)

4. Место доставки товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Алтайский край, г.Рубцовск, пр.Ленина, 13, МУЗ «Городская больница № 3».

5. Сроки поставки товара: декабрь 2010 года.

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов  за счет поставщика. В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок. Критерием оценки будет являться цена.

7. Максимальная цена контракта: 225000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей.

8. Место подачи заявок на участие в аукционе, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи заявок.

Прием  заявок осуществляется по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное).

Дата начала подачи заявок: 07 декабря 2010 года

Дата окончания срока подачи заявок: 10 декабря 2010 года

Заявка подается участником размещения заказа заказчику, уполномоченному органу в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении котировки, заявка регистрируется заказчиком, уполномоченным органом.

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Лица (физические либо юридические), являющиеся субъектами малого предпринимательства, но внесенные в реестр недобросовестных поставщиков, к участию в запросе котировок не допускаются.

Участники данного запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным статьей  4  Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключение государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие  предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия  Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцати пяти процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Участник данного размещения заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным п.1 ч.1 и  п.2 ч.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (о размере уставного  (складочного) капитала  (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства и о численности работников за предшествующий календарный год.

Контактное лицо по приему заявок  Молоканова Ирина Александровна телефон (38557)2-23-49 факс 2-23-54 , адрес электронной почты  medinf@e4u.ru

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: оплата производится по факту приемки оборудования в эксплуатацию.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

11. Форма заявки на котировку.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск					№  	                            от ___________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3» г. Рубцовска, в лице главного врача Брагина Владимира Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________в лице ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на поставку медицинского оборудования – Проявочная машина Kodak Medical X-Ray 102 для обработки медицинских рентгеновских пленок (напольный вариант) или эквивалент в 4-м квартале 2010 года  в соответствии с протоколом     №    от ______________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу – поставка медицинского оборудования – Проявочная машина Kodak Medical X-Ray 102 для обработки медицинских рентгеновских пленок (напольный вариант) или эквивалент в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола №    от ______________ 2010 г. заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения»                    г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку медицинского оборудования – Проявочная машина Kodak Medical X-Ray 102 для обработки медицинских рентгеновских пленок (напольный вариант) или эквивалент  на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется выполнить поставку медицинского оборудования – Проявочная машина Kodak Medical X-Ray 102 для обработки медицинских рентгеновских пленок (напольный вариант) или эквивалент, предусмотренного настоящим контрактом.

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1 Поставка медицинского оборудования – Проявочная машина Kodak Medical X-Ray 102 для обработки медицинских рентгеновских пленок (напольный вариант) осуществляется до 29 декабря 2010 года.

3.2.Расходы на  перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в цену товара.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставку медицинского оборудования – Проявочная машина Kodak Medical X-Ray 102 для обработки медицинских рентгеновских пленок (напольный вариант) определена в соответствии  с протоколом №    от ____________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Максимальная  цена контракта составляет ____________ (_______________________) рублей.

4.2. Платежи по настоящему контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету.

4.3. Оплата за товар по муниципальному заказу производится муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 3» путем  перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» по факту поставки медицинского оборудования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2.  В случае просрочки исполнения поставщиком  обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства  в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствии непреодолимой силы.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде Алтайского края.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2010 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК»                                                                                       «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

6. Участник данного размещения заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным п.1 ч.1 и  п.2 ч.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (о размере уставного  (складочного) капитала  (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства и о численности работников за предшествующий календарный год).

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.