У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

__________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 165

1.Заказчик : Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес:  658201 г.Рубцовск, ул.Октябрьская 90

Адрес электронной почты: medinf@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа: бюджетные и  внебюджетные средства

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:    приобретение   мониторов реанимационных и анестезиологических в количестве двух штук в комплекте в 4 квартале 2010 г.

В комплект поставки входит:
- кабель ЭКГ – 1 шт.,
- одноразовые электроды ЭКГ (вз., дети)- по 150 шт.

- датчик пульсооксиметрии  – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - датчик температуры (накожный) - 1 шт.,                                                                                                                                                                        - манжета АД  - 3 шт., (34-51, 25-40, 18-26 см)                                                                                                                                                                                   
- паспорт - инструкция по эксплуатации - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на МОНИТОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ :

| Параметры, характеристики | Требуемая функция или величина | Предложение участника конкурса |
| --- | --- | --- |
| 1. Монитор реанимационный и анестезиологический |  |  |
| 1.1. Монитор обеспечивает измерение следующих физиологических параметров пациентов: |  |  |
| - электрокардиограмма (ЭКГ), частота сердечных сокращений (ЧСС) | Наличие |  |
| - неинвазивное артериальное давление (НИАД) | Наличие |  |
| - пульсоксиметрия SpO2, фотоплетизмограмма (ФПГ), частота пульса (ЧП) | Наличие |  |
| - пневмограмма/респирограмма (ПГ) и частота дыхания (ЧД) | Наличие |  |
| - температура (T) | Наличие |  |
| - инвазивное давление (ИД) | Наличие |  |
| 1.2. Электрокардиограмма | Наличие |  |
| Отведения ЭКГ: | Наличие |  |
| с 3-электродным кабелем – съем одного из трех отведений I, II, III. | Наличие |  |
| с 5-электродным кабелем - одновременный съем семи отведений I, II, III, aVL, aVR, aVF, V. | Наличие |  |
| Диапазон входных сигналов | от 0,03 мВ до 10 мВ (размах). |  |
| Допустимое смещение потенциала входного сигнала | ( 300 мВ |  |
| Напряжение внутренних шумов, приведенное к входу | не более 20 мкВ. |  |
| Полоса пропускания усилителя ЭКГ | от 0,05 до 75 Гц. |  |
| Фильтры сигнала ЭКГ: | Наличие |  |
| отключаемый антидрейфовый фильтр верхних частот с частотой среза 0,12 Гц. | Наличие |  |
| отключаемый антидрейфовый фильтр верхних частот с частотой среза 0,4 Гц. | Наличие |  |
| отключаемый антитреморный фильтр нижних частот с частотой среза 30 Гц. | Наличие |  |
| Коэффициент ослабления синфазных помех | не менее 100000 (100 дБ) |  |
| Входное сопротивление | не менее 20 МОм. |  |
| Чувствительность | 5; 10; 20; 40 мм/мВ или АВТО |  |
| Относительная погрешность установки чувствительности | ( 5%. |  |
| Скорость развертки ЭКГ | 12,5; 25; 50 мм/с. |  |
| Относительная погрешность установки скорости развёртки | ± 10 % |  |
| Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) | от 15 до 240 уд/мин. |  |
| Абсолютная погрешность измерения ЧСС | ( 2 уд/мин. |  |
| Время усреднения ЧСС и период обновления значения ЧСС на экране: | от 5 до 60 секунд. Задается пользователем с шагом 5 с. |  |
| Базовый анализ ритма сердца | асистолия, желудочковая фибрилляция, экстремальная тахикардия, экстремальная брадикардия, подсчет частоты нарушений ритма |  |
| Измерение смещения сегмента ST по всем снимаемым отведениям ЭКГ. | Наличие |  |
| Диапазон измерения смещения ST сегмента | ( 2,5 мВ |  |
| Относительная погрешность измерения смещения ST сегмента | не более 5% |  |
| Расчет индекса напряжения регуляторных систем по Р. Баевскому. | Наличие |  |
| Обнаружение сигналов кардиостимулятора со следующими параметрами: | Наличие |  |
| амплитуда | от ( 2 до ( 700 мВ |  |
| длительность | от 0,1 до 2 мс |  |
| Выход ЭКГ для синхронизации с дефибриллятором. | Наличие |  |
| Защита от дефибрилляции и электроножа. | Наличие |  |
| Индикация обрыва электродов. | Наличие |  |
| Отображение на экране значений верхнего и нижнего порогов тревоги по ЧСС | наличие |  |
| Отображение на экране значка разрешения или запрещения звуковой тревоги по ЧСС | наличие |  |
| Отображение на экране значка, показывающего, что является источником для подсчета ЧСС – ЭКГ, фотоплетизмограмма (ФПГ) или измерение АД | наличие |  |
| Отображение на экране ЧНРС (числа нарушений ритма сердца в минуту) | Значение ЧНРС отображается на экране, если оно не равно нулю |  |
| Отображение на экране ИН (индекса напряжения по Р.Баевскому) | наличие |  |
| 1.3. Неинвазивное артериальное давление | Наличие |  |
| Метод измерения | неинвазивный, осциллометрический |  |
| Система измерения | с двумя воздуховодами |  |
| Измерение систолического, диастолического и среднего АД. | Наличие |  |
| Диапазон измерения давления в манжете | от 0 до 300 мм рт. ст. |  |
| Абсолютная погрешность измерения давления в манжете | не более ±3 мм рт. ст. |  |
| Давление накачки манжеты: | Задается пользователем |  |
| для взрослых | 70, 90, 130, 170, 210, 250, 290 мм рт. ст. |  |
| для детей | 70, 90, 130, 170, 210 мм рт. ст. |  |
| для новорожденных | 70, 90, 130 мм рт. ст. |  |
| Режимы измерения: | Задается пользователем |  |
| ручной | Наличие |  |
| непрерывный. Максимальное время измерений – 5 минут. | Наличие |  |
| автоматический | Наличие |  |
| измерение по времени распространения пульсовой волны (ВРПВ). Значение изменения ВРПВ, при котором включается измерение, задается пользователем от 5% до 100% с шагом 5%. | Наличие |  |
| Интервал измерения в автоматическом режиме | 1-480 минут. |  |
| Защита по максимальному давлению в манжете: | Наличие |  |
| для взрослых и детей | 330 мм рт. ст. |  |
| для новорожденных | 165 мм рт. ст. |  |
| Защита по максимальному времени измерения давления: | Наличие |  |
| для взрослых и детей | 180 секунд. |  |
| для новорожденных | 90 секунд. |  |
| Режим пункции вены: | Наличие |  |
| для взрослых | давление накачки 60 мм рт. ст. на время 170 секунд |  |
| для детей | давление накачки 40 мм рт. ст. на время 170 секунд |  |
| для новорожденных | давление накачки 30 мм рт. ст. на время 85 секунд. |  |
| Отображение на экране значения давления накачки | наличие |  |
| Отображение на экране значений верхнего и нижнего порогов тревоги по систолическому АД | наличие |  |
| Отображение на экране значка разрешения или запрещения звуковой тревоги по систолическому АД | наличие |  |
| Отображение на экране значений верхнего и нижнего порогов тревоги по диастолическому АД | наличие |  |
| Отображение на экране значка разрешения или запрещения звуковой тревоги по диастолическому АД | наличие |  |
| Отображение на экране значений верхнего и нижнего порогов тревоги по среднему АД | наличие |  |
| Отображение на экране значка разрешения или запрещения звуковой тревоги по среднему АД | наличие |  |
| 1.4. Фотоплетизмограмма и SpO2 | Наличие |  |
| Метод съема | неинвазивный |  |
| Диапазон измерений SpO2 | от 0 до100% |  |
| Абсолютная погрешность измерений SpO2 | ± 2% в диапазоне от 70 до 100%; в диапазоне от 0 до 70% погрешность не нормируется |  |
| Диапазон измерения частоты пульса | от 15 до 240 уд/мин |  |
| Абсолютная погрешность измерения частоты пульса | (2 уд/мин |  |
| Метод усреднения частоты пульса | усреднение за 15 сек, движущееся с каждым ударом пульса |  |
| Период обновления значения на экране | с каждым ударом пульса |  |
| Модуляция тона звукового сигнала пульса | Наличие |  |
| Регулировка усиления фотоплетизмограммы | (1, (2, (4 или АВТО |  |
| Скорость развертки фотоплетизмограммы | 12,5; 25; 50 мм/с |  |
| Относительная погрешность установки скорости развёртки фотоплетизмограммы | ± 10 % |  |
| Отображение на экране значений верхнего и нижнего порогов тревоги по SpO2 | наличие |  |
| Отображение на экране значка разрешения или запрещения звуковой тревоги по SpO2 | наличие |  |
| Отображение на экране индикатора амплитуды пульсовой волны пациента | наличие |  |
| 1.5. Пневмограмма и ЧД | Наличие |  |
| Метод съема | реографический с ЭКГ-электродов (электроды R и F). |  |
| Диапазон измерения ЧД: |  |  |
| для взрослых и детей | от 0 до 150 дых/мин |  |
| для новорожденных | от 0 до 180 дых/мин |  |
| Абсолютная погрешность измерения частоты дыхания | ( 3 дых/мин |  |
| Метод усреднения ЧД | усреднение за 30 секунд, движущееся с шагом 15 секунд. |  |
| Период обновления значения на экране | 15 секунд. |  |
| Полоса пропускания усилителя | от 0,05 до 3,6 Гц |  |
| Величина измерительного тока | : не более 60 мкА, на частоте 80 кГц |  |
| Регулировка усиления пневмограммы | (1, (2, (4, (8, (16, (32, (64 |  |
| Скорость развертки пневмограммы | 3; 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с |  |
| Относительная погрешность установки скорости развёртки | ± 10 %. |  |
| Время АПНОЭ | от 5 до 60 секунд. Задается пользователем с шагом 1 секунда. |  |
| 1.6. Температура тела | Наличие |  |
| Диапазон измерения температуры | от +15 до +45 (С. |  |
| Абсолютная погрешность измерения | (0,1 (С. |  |
| Количество каналов измерения температуры | Два канала |  |
| Период усреднения и обновления значения температуры на экране | 1 секунда |  |
| Вычисление и отображение разности температур | Наличие |  |
| Тревога по разности температур | Наличие |  |
| 1.7. инвазивное давление | Наличие |  |
| Метод измерения | инвазивный |  |
| Диапазон измерения | от минус 40 до 300 мм рт. ст. |  |
| Абсолютная погрешность измерения давления | не более ±3 мм рт. ст. |  |
| Режимы измерения: | Задается пользователем |  |
| Измерение систолического, диастолического и среднего АД. | Наличие |  |
| Измерение только среднего АД. | Наличие |  |
| Время усреднения и период обновления значений давления на экране | От 5 до 60 сек. Задается пользователем с шагом 5 сек. |  |
| Полоса пропускания усилителя | От 0 до 20 Гц |  |
| Количество каналов измерения инвазивного давления | Один или два |  |
| Скорость развертки | 3; 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с |  |
| Относительная погрешность установки скорости развёртки | ±10 % |  |
| Чувствительность датчика давления | 5 мкВ/В/мм.рт.ст. |  |
| Диапазон балансировки нуля | От -150 до +200 мм.рт.ст. |  |
| Абсолютная погрешность балансировки нуля | Не более ±1 мм.рт.ст. |  |
| Возможность работы с многоразовыми датчиками ИАД МХ960 фирмы Medex (Германия) или эквивалент | наличие |  |
| Возможность работы с одноразовыми датчиками ИАД Combitrans фирмы BBraun (Германия) или эквивалент | наличие |  |
| Возможность измерения низких давлений, в том числе отрицательных давлений (центральное венозное и др.) | наличие |  |
| 1.8. встроенный термопринтер | Опция |  |
| Количество распечатываемыз кривых | От 1 до 3 |  |
| Ширина, длина бумаги, не менее | 57 мм * 23 м |  |
| Скорость развертки | 25, 50 мм/с |  |
| Разрешение | 8 точек/мм |  |
| Установка толщины печати кривых | два значения |  |
| 1.9. Дисплей |  |  |
| Тип | цветной TFT дисплей. |  |
| Размер экрана, не менее | 211,2 × 158,4 мм, размер по диагонали 26,5 см или 10,4''. |  |
| Разрешение | не менее 800(600 точек |  |
| Число каналов отображения кривых | 9 |  |
| Скорость развертки кривых | 3; 6,25; 12,5; 25 и 50 мм/с |  |
| Остановка кривых. | Наличие |  |
| Использование индивидуальной информационной модели | индивидуальный выбор необходимого числа и расположения кривых на экране |  |
| Индивидуальный выбор цвета кривых | Наличие |  |
| Возможность отключения ненужных пользователю физиологических функций. | Наличие |  |
| Возможность остановки кривых на экране: | Два режима |  |
| полная остановка кривых | Наличие |  |
| остановка 2/3 кривых, при этом 1/3 кривых продолжает обновляться | Наличие |  |
| Язык отображения информации на экране | Русский |  |
| Режим крупных цифр | наличие |  |
| 1.10. ЗВУК | Наличие |  |
| Типы звуков | тревога, сигнал пульса |  |
| Звуковая тревога | 3 типа звуков |  |
| Громкость звуковой тревоги | задается пользователем от 1 до 10 |  |
| Возможность модуляции тона звукового сигнала пульса при изменении SpO2. | Наличие |  |
| Громкость звукового сигнала пульса | задается пользователем от 0 до 10 |  |
| Громкость звукового сигнала пульса и громкость звуковой тревоги регулируются независимо друг от друга, задаётся пользователем от 0 до 10 | наличие |  |
| 1.11. Память | Наличие |  |
| Графические и табличные тренды всех параметров | Наличие |  |
| Длительность графических и табличных тренды | 192 ч (8 суток) |  |
| Период выборки данных | 1, 2 мин или 15 сек - для графических и табличных трендов по выбору пользователя. |  |
| Запоминание событий. | не менее 100 событий. |  |
| В запись события входит | от одного до трех фрагментов кривых длительностью от 2 до 20 секунд и цифровые параметры. |  |
| Пороги тревожной сигнализации. | Наличие |  |
| Возможность переноса данных с одного монитора на другой при помощи карты памяти | Наличие |  |
| Графический тренд высокого разрешения: оксикардиореспирограмма | Наличие |  |
| 1.12. Тревоги |  |  |
| Визуальная и звуковая тревога | Три уровня тревоги |  |
| Тревога при выходе за пределы заданной нормы по всем контролируемым параметрам. | Наличие |  |
| Режим автоматического сохранения кривых по тревоге. | Наличие |  |
| Возможность приостановки звуковой тревоги на задаваемое пользователем время | 1, 2, 3 или 4 минуты |  |
| Реле вызова медперсонала. | Наличие |  |
| 1.13. Питание |  |  |
| Питание от сети переменного тока | от 85 до 265В; 50(60 Гц. |  |
| Питание от бортовой сети автомобиля СМП | 12В (от 10 до 16В) |  |
| Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея 22,2В; 2,0А.ч. | Наличие |  |
| Работа от встроенной аккумуляторной батареи | не менее 4-х часов |  |
| Потребляемая мощность | не более 30Вт. |  |
| 1.14. Физические размеры |  |  |
| Ширина | 275 мм. |  |
| Глубина | 160 мм. |  |
| Высота | 260 мм. |  |
| Масса, не более | 3,5 кг |  |
| 1.15. Общие характеристики |  |  |
| Расчет доз препаратов. | Не менее 16-ти препаратов |  |
| Ручка для переноски и для крепления к медицинской тележке или кровати. | Наличие |  |
| Порт для подключения к центральной станции. | Наличие |  |
| Порт для подключения внешнего стандартного VGA монитора | Наличие |  |
| Внешний разъем для карты памяти | Наличие |  |
| Разъем RS232 для обновления ПО монитора | Наличие |  |
| Монитор должен имеет модульную систему: возможность расширения функционала без замены основного блока | Наличие |  |
| Гарантийный срок на монитор | не менее 24 мес. |  |
| 1.16. Общие требования |  |  |
| Регистрационное Удостоверение Минздрава России. | Наличие |  |
| Сертификат соответствия Госстандарта России. | Наличие |  |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений Госстандарта России. | Наличие |  |
| Свидетельство о поверке | Наличие при поставке |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие |  |
| 1.17. КомплектАЦИЯ МОНИТОРА |  |  |
| Каналы измерений: |  |  |
| Пульсоксиметрия | наличие |  |
| НИАД | наличие |  |
| ЭКГ | наличие |  |
| Температура (два канала) | наличие |  |
| ИД | наличие |  |
| Дыхание | наличие |  |
| Принадлежности: |  |  |
| SpO2 датчик взрослый “перчаточного” типа | 1 шт. |  |
| манжета АД многоразовая 34-51 см |  |  |
| манжета АД многоразовая 25-40 см | 1 шт. |  |
| манжета АД многоразовая 18-26 см | 1 шт. |  |
| шланг для подключения манжеты АД к монитору с двумя воздуховодами | 3 шт. |  |
| ЭКГ кабель, трехэлектродный | 1 шт. |  |
| датчик температуры накожный | 1 шт. |  |
| ЭКГ электроды одноразовые взрослые/детские | 150 шт. |  |
| карта памяти | 1 шт. |  |
| кабель для подключения монитора к ПК | 1 шт. |  |
| встроенная батарея | 1 шт. |  |
| кабель электропитания | 1 шт. |  |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

Гарантийный период обслуживания оборудования -24 месяца момента ввода в эксплуатацию.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217 на территорию МУЗ «Городская больница

№ 1».

5.Сроки поставок товара:

Поставка товара в течение 7 дней с момента  предоплаты.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта:  252000,00 ( двести пятьдесят две тысячи) рублей

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 29 сентября 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 07октября 2010 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством факсимильной связи ((385-57)-2-23-54) с последующим предоставлением оригинала. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Молоканова Ирина Александровна

телефон: (385-57)-2-23-49

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в размере 30 %  , оставшаяся сумма по факту поставки товара  в течение 30 дней с момента подписания акта приема- передачи оборудования.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск	                                     № ___                          «__» _________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска Алтайского края, в лице начальника Абрамовой Ирины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________, в лице _____________,  действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение  двух мониторов реанимационных и анестезиологических для МУЗ «Городская больница № 1» в 4 квартале 2010 года в соответствии с протоколом № ___ от __________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -  поставка двух мониторов реанимационных анестезиологических для МУЗ «Городская  больница № 1» г. Рубцовска в 4 квартале 2010 г.,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № ___          от __________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку двух мониторов анестезиологических для МУЗ «Городская больница № 1» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»: обязуется поставить два монитора реанимационных и анестезиологических для МУЗ « Городская больница №1»  в следующей спецификации :

| Параметры, характеристики | Требуемая функция или величина |
| --- | --- |
| 1. Монитор реанимационный и анестезиологический |  |
| 1.1. Монитор обеспечивает измерение следующих физиологических параметров пациентов: |  |
| - электрокардиограмма (ЭКГ), частота сердечных сокращений (ЧСС) | Наличие |
| - неинвазивное артериальное давление (НИАД) | Наличие |
| - пульсоксиметрия SpO2, фотоплетизмограмма (ФПГ), частота пульса (ЧП) | Наличие |
| - пневмограмма/респирограмма (ПГ) и частота дыхания (ЧД) | Наличие |
| - температура (T) | Наличие |
| - инвазивное давление (ИД) | Наличие |
| 1.2. Электрокардиограмма | Наличие |
| Отведения ЭКГ: | Наличие |
| с 3-электродным кабелем – съем одного из трех отведений I, II, III. | Наличие |
| с 5-электродным кабелем - одновременный съем семи отведений I, II, III, aVL, aVR, aVF, V. | Наличие |
| Диапазон входных сигналов | от 0,03 мВ до 10 мВ (размах). |
| Допустимое смещение потенциала входного сигнала | ( 300 мВ |
| Напряжение внутренних шумов, приведенное к входу | не более 20 мкВ. |
| Полоса пропускания усилителя ЭКГ | от 0,05 до 75 Гц. |
| Фильтры сигнала ЭКГ: | Наличие |
| отключаемый антидрейфовый фильтр верхних частот с частотой среза 0,12 Гц. | Наличие |
| отключаемый антидрейфовый фильтр верхних частот с частотой среза 0,4 Гц. | Наличие |
| отключаемый антитреморный фильтр нижних частот с частотой среза 30 Гц. | Наличие |
| Коэффициент ослабления синфазных помех | не менее 100000 (100 дБ) |
| Входное сопротивление | не менее 20 МОм. |
| Чувствительность | 5; 10; 20; 40 мм/мВ или АВТО |
| Относительная погрешность установки чувствительности | ( 5%. |
| Скорость развертки ЭКГ | 12,5; 25; 50 мм/с. |
| Относительная погрешность установки скорости развёртки | ± 10 % |
| Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) | от 15 до 240 уд/мин. |
| Абсолютная погрешность измерения ЧСС | ( 2 уд/мин. |
| Время усреднения ЧСС и период обновления значения ЧСС на экране: | от 5 до 60 секунд. Задается пользователем с шагом 5 с. |
| Базовый анализ ритма сердца | асистолия, желудочковая фибрилляция, экстремальная тахикардия, экстремальная брадикардия, подсчет частоты нарушений ритма |
| Измерение смещения сегмента ST по всем снимаемым отведениям ЭКГ. | Наличие |
| Диапазон измерения смещения ST сегмента | ( 2,5 мВ |
| Относительная погрешность измерения смещения ST сегмента | не более 5% |
| Расчет индекса напряжения регуляторных систем по Р. Баевскому. | Наличие |
| Обнаружение сигналов кардиостимулятора со следующими параметрами: | Наличие |
| амплитуда | от ( 2 до ( 700 мВ |
| длительность | от 0,1 до 2 мс |
| Выход ЭКГ для синхронизации с дефибриллятором. | Наличие |
| Защита от дефибрилляции и электроножа. | Наличие |
| Индикация обрыва электродов. | Наличие |
| Отображение на экране значений верхнего и нижнего порогов тревоги по ЧСС | наличие |
| Отображение на экране значка разрешения или запрещения звуковой тревоги по ЧСС | наличие |
| Отображение на экране значка, показывающего, что является источником для подсчета ЧСС – ЭКГ, фотоплетизмограмма (ФПГ) или измерение АД | наличие |
| Отображение на экране ЧНРС (числа нарушений ритма сердца в минуту) | Значение ЧНРС отображается на экране, если оно не равно нулю |
| Отображение на экране ИН (индекса напряжения по Р.Баевскому) | наличие |
| 1.3. Неинвазивное артериальное давление | Наличие |
| Метод измерения | неинвазивный, осциллометрический |
| Система измерения | с двумя воздуховодами |
| Измерение систолического, диастолического и среднего АД. | Наличие |
| Диапазон измерения давления в манжете | от 0 до 300 мм рт. ст. |
| Абсолютная погрешность измерения давления в манжете | не более ±3 мм рт. ст. |
| Давление накачки манжеты: | Задается пользователем |
| для взрослых | 70, 90, 130, 170, 210, 250, 290 мм рт. ст. |
| для детей | 70, 90, 130, 170, 210 мм рт. ст. |
| для новорожденных | 70, 90, 130 мм рт. ст. |
| Режимы измерения: | Задается пользователем |
| ручной | Наличие |
| непрерывный. Максимальное время измерений – 5 минут. | Наличие |
| автоматический | Наличие |
| измерение по времени распространения пульсовой волны (ВРПВ). Значение изменения ВРПВ, при котором включается измерение, задается пользователем от 5% до 100% с шагом 5%. | Наличие |
| Интервал измерения в автоматическом режиме | 1-480 минут. |
| Защита по максимальному давлению в манжете: | Наличие |
| для взрослых и детей | 330 мм рт. ст. |
| для новорожденных | 165 мм рт. ст. |
| Защита по максимальному времени измерения давления: | Наличие |
| для взрослых и детей | 180 секунд. |
| для новорожденных | 90 секунд. |
| Режим пункции вены: | Наличие |
| для взрослых | давление накачки 60 мм рт. ст. на время 170 секунд |
| для детей | давление накачки 40 мм рт. ст. на время 170 секунд |
| для новорожденных | давление накачки 30 мм рт. ст. на время 85 секунд. |
| Отображение на экране значения давления накачки | наличие |
| Отображение на экране значений верхнего и нижнего порогов тревоги по систолическому АД | наличие |
| Отображение на экране значка разрешения или запрещения звуковой тревоги по систолическому АД | наличие |
| Отображение на экране значений верхнего и нижнего порогов тревоги по диастолическому АД | наличие |
| Отображение на экране значка разрешения или запрещения звуковой тревоги по диастолическому АД | наличие |
| Отображение на экране значений верхнего и нижнего порогов тревоги по среднему АД | наличие |
| Отображение на экране значка разрешения или запрещения звуковой тревоги по среднему АД | наличие |
| 1.4. Фотоплетизмограмма и SpO2 | Наличие |
| Метод съема | неинвазивный |
| Диапазон измерений SpO2 | от 0 до100% |
| Абсолютная погрешность измерений SpO2 | ± 2% в диапазоне от 70 до 100%; в диапазоне от 0 до 70% погрешность не нормируется |
| Диапазон измерения частоты пульса | от 15 до 240 уд/мин |
| Абсолютная погрешность измерения частоты пульса | (2 уд/мин |
| Метод усреднения частоты пульса | усреднение за 15 сек, движущееся с каждым ударом пульса |
| Период обновления значения на экране | с каждым ударом пульса |
| Модуляция тона звукового сигнала пульса | Наличие |
| Регулировка усиления фотоплетизмограммы | (1, (2, (4 или АВТО |
| Скорость развертки фотоплетизмограммы | 12,5; 25; 50 мм/с |
| Относительная погрешность установки скорости развёртки фотоплетизмограммы | ± 10 % |
| Отображение на экране значений верхнего и нижнего порогов тревоги по SpO2 | наличие |
| Отображение на экране значка разрешения или запрещения звуковой тревоги по SpO2 | наличие |
| Отображение на экране индикатора амплитуды пульсовой волны пациента | наличие |
| 1.5. Пневмограмма и ЧД | Наличие |
| Метод съема | реографический с ЭКГ-электродов (электроды R и F). |
| Диапазон измерения ЧД: |  |
| для взрослых и детей | от 0 до 150 дых/мин |
| для новорожденных | от 0 до 180 дых/мин |
| Абсолютная погрешность измерения частоты дыхания | ( 3 дых/мин |
| Метод усреднения ЧД | усреднение за 30 секунд, движущееся с шагом 15 секунд. |
| Период обновления значения на экране | 15 секунд. |
| Полоса пропускания усилителя | от 0,05 до 3,6 Гц |
| Величина измерительного тока | : не более 60 мкА, на частоте 80 кГц |
| Регулировка усиления пневмограммы | (1, (2, (4, (8, (16, (32, (64 |
| Скорость развертки пневмограммы | 3; 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с |
| Относительная погрешность установки скорости развёртки | ± 10 %. |
| Время АПНОЭ | от 5 до 60 секунд. Задается пользователем с шагом 1 секунда. |
| 1.6. Температура тела | Наличие |
| Диапазон измерения температуры | от +15 до +45 (С. |
| Абсолютная погрешность измерения | (0,1 (С. |
| Количество каналов измерения температуры | Два канала |
| Период усреднения и обновления значения температуры на экране | 1 секунда |
| Вычисление и отображение разности температур | Наличие |
| Тревога по разности температур | Наличие |
| 1.7. инвазивное давление | Наличие |
| Метод измерения | инвазивный |
| Диапазон измерения | от минус 40 до 300 мм рт. ст. |
| Абсолютная погрешность измерения давления | не более ±3 мм рт. ст. |
| Режимы измерения: | Задается пользователем |
| Измерение систолического, диастолического и среднего АД. | Наличие |
| Измерение только среднего АД. | Наличие |
| Время усреднения и период обновления значений давления на экране | От 5 до 60 сек. Задается пользователем с шагом 5 сек. |
| Полоса пропускания усилителя | От 0 до 20 Гц |
| Количество каналов измерения инвазивного давления | Один или два |
| Скорость развертки | 3; 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с |
| Относительная погрешность установки скорости развёртки | ±10 % |
| Чувствительность датчика давления | 5 мкВ/В/мм.рт.ст. |
| Диапазон балансировки нуля | От -150 до +200 мм.рт.ст. |
| Абсолютная погрешность балансировки нуля | Не более ±1 мм.рт.ст. |
| Возможность работы с многоразовыми датчиками ИАД МХ960 фирмы Medex (Германия) или эквивалент | наличие |
| Возможность работы с одноразовыми датчиками ИАД Combitrans фирмы BBraun (Германия) или эквивалент | наличие |
| Возможность измерения низких давлений, в том числе отрицательных давлений (центральное венозное и др.) | наличие |
| 1.8. встроенный термопринтер | Опция |
| Количество распечатываемыз кривых | От 1 до 3 |
| Ширина, длина бумаги, не менее | 57 мм * 23 м |
| Скорость развертки | 25, 50 мм/с |
| Разрешение | 8 точек/мм |
| Установка толщины печати кривых | два значения |
| 1.9. Дисплей |  |
| Тип | цветной TFT дисплей. |
| Размер экрана, не менее | 211,2 × 158,4 мм, размер по диагонали 26,5 см или 10,4''. |
| Разрешение | не менее 800(600 точек |
| Число каналов отображения кривых | 9 |
| Скорость развертки кривых | 3; 6,25; 12,5; 25 и 50 мм/с |
| Остановка кривых. | Наличие |
| Использование индивидуальной информационной модели | индивидуальный выбор необходимого числа и расположения кривых на экране |
| Индивидуальный выбор цвета кривых | Наличие |
| Возможность отключения ненужных пользователю физиологических функций. | Наличие |
| Возможность остановки кривых на экране: | Два режима |
| полная остановка кривых | Наличие |
| остановка 2/3 кривых, при этом 1/3 кривых продолжает обновляться | Наличие |
| Язык отображения информации на экране | Русский |
| Режим крупных цифр | наличие |
| 1.10. ЗВУК | Наличие |
| Типы звуков | тревога, сигнал пульса |
| Звуковая тревога | 3 типа звуков |
| Громкость звуковой тревоги | задается пользователем от 1 до 10 |
| Возможность модуляции тона звукового сигнала пульса при изменении SpO2. | Наличие |
| Громкость звукового сигнала пульса | задается пользователем от 0 до 10 |
| Громкость звукового сигнала пульса и громкость звуковой тревоги регулируются независимо друг от друга, задаётся пользователем от 0 до 10 | наличие |
| 1.11. Память | Наличие |
| Графические и табличные тренды всех параметров | Наличие |
| Длительность графических и табличных тренды | 192 ч (8 суток) |
| Период выборки данных | 1, 2 мин или 15 сек - для графических и табличных трендов по выбору пользователя. |
| Запоминание событий. | не менее 100 событий. |
| В запись события входит | от одного до трех фрагментов кривых длительностью от 2 до 20 секунд и цифровые параметры. |
| Пороги тревожной сигнализации. | Наличие |
| Возможность переноса данных с одного монитора на другой при помощи карты памяти | Наличие |
| Графический тренд высокого разрешения: оксикардиореспирограмма | Наличие |
| 1.12. Тревоги |  |
| Визуальная и звуковая тревога | Три уровня тревоги |
| Тревога при выходе за пределы заданной нормы по всем контролируемым параметрам. | Наличие |
| Режим автоматического сохранения кривых по тревоге. | Наличие |
| Возможность приостановки звуковой тревоги на задаваемое пользователем время | 1, 2, 3 или 4 минуты |
| Реле вызова медперсонала. | Наличие |
| 1.13. Питание |  |
| Питание от сети переменного тока | от 85 до 265В; 50(60 Гц. |
| Питание от бортовой сети автомобиля СМП | 12В (от 10 до 16В) |
| Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея 22,2В; 2,0А.ч. | Наличие |
| Работа от встроенной аккумуляторной батареи | не менее 4-х часов |
| Потребляемая мощность | не более 30Вт. |
| 1.14. Физические размеры |  |
| Ширина | 275 мм. |
| Глубина | 160 мм. |
| Высота | 260 мм. |
| Масса, не более | 3,5 кг |
| 1.15. Общие характеристики |  |
| Расчет доз препаратов. | Не менее 16-ти препаратов |
| Ручка для переноски и для крепления к медицинской тележке или кровати. | Наличие |
| Порт для подключения к центральной станции. | Наличие |
| Порт для подключения внешнего стандартного VGA монитора | Наличие |
| Внешний разъем для карты памяти | Наличие |
| Разъем RS232 для обновления ПО монитора | Наличие |
| Монитор должен имеет модульную систему: возможность расширения функционала без замены основного блока | Наличие |
| Гарантийный срок на монитор | не менее 24 мес. |
| 1.16. Общие требования |  |
| Регистрационное Удостоверение Минздрава России. | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России. | Наличие |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений Госстандарта России. | Наличие |
| Свидетельство о поверке | Наличие при поставке |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие |
| 1.17. КомплектАЦИЯ МОНИТОРА |  |
| Каналы измерений: |  |
| Пульсоксиметрия | наличие |
| НИАД | наличие |
| ЭКГ | наличие |
| Температура (два канала) | наличие |
| ИД | наличие |
| Дыхание | наличие |
| Принадлежности: |  |
| SpO2 датчик взрослый “перчаточного” типа | 1 шт. |
| манжета АД многоразовая 34-51 см |  |
| манжета АД многоразовая 25-40 см | 1 шт. |
| манжета АД многоразовая 18-26 см | 1 шт. |
| шланг для подключения манжеты АД к монитору с двумя воздуховодами | 3 шт. |
| ЭКГ кабель, трехэлектродный | 1 шт. |
| датчик температуры накожный | 1 шт. |
| ЭКГ электроды одноразовые взрослые/детские | 150 шт. |
| карта памяти | 1 шт. |
| кабель для подключения монитора к ПК | 1 шт. |
| встроенная батарея | 1 шт. |
| кабель электропитания | 1 шт. |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Поставка товара осуществляется: в течение 7 дней с момента получения предоплаты.

3.2. Расходы на перевозку, страхование, уплату  налогов и других обязательных платежей включаются в цену товара.

3.3. Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Гарантийный срок обслуживания поставляемого оборудования не менее 24 месяца.

Маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № ___ от ________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Цена контракта составляет ________ (__________________________________) рублей, по цене _________ руб. за один монитор .

4.2. Расчет за поставленный товар производится МУЗ «Городская больница № 1» путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика, согласно договора  поставки. Предоплата  в размере 30 %  , оставшаяся сумма по факту поставки товара  в течение 30 дней с момента подписания акта –приема передачи оборудования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2010 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУ «Управление здравоохранения»

г. Рубцовска

658201 г.Рубцовск

ул. Октябрьская, 90

___________________И.М.Абрамова

«_____»_______________________

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.